第十一節  BSC設定與校正資料

按住“任何鍵”不放開機，DISPAL顯示如下：

# CAL

按“0”鍵，則數秒後即退出設定模式並進入稱重模式。

按“1”鍵，可做DISPAL測試，顯示如下：

# 6×8

# 6×8

4. 按“2”鍵進入KEY測試模試，（按“設定清除”鍵結束KEY測試）。顯示如下：

®

# 6×8

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

|  | 單重 設定 | 數量 設定 | . | 設定 清除 | 零點校正 記憶清除 |  | 11 | 12 | 19 | 設定 清除 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定數 警示 | 功能 | 總數 顯示 | 累加 記憶 | 扣除 毛重 |  | 16 | 14 | 15 | 13 | 17 |

A.OFF

0

5．按“3”鍵，進入參數選擇模式，顯示如下：

A：按“單重設定”選擇參數：

| AOFF設定參數 | 自動關機時間 |
| --- | --- |
| * : 0 | 無 |
| 1 | 5分鐘後 |
| 2 | 10分鐘後 |
| 3 | 20分鐘後 |
| 4 | 30分鐘後 |

6．按“扣除毛重”則結束自動關機選擇模式，並進入下一個選擇模式，顯示如下：

# bL

# 2

A：按“單重設定”選擇參數：

| b L設定參數 | 背光狀態 |
| --- | --- |
| 0 | 無 |
| 1 | 永久背光 |
| *; 2 | 稱重時背光 |

7．按“扣除毛重”鍵則結束背光選擇模式，並進入下一個選擇模式，顯示如下：

# Pr

# 0

A: 按“單重設定”選擇參數:

| Pr設定參數 | 印表關閉 |
| --- | --- |
| 0 | 關閉RS232 |
| 1 | 打開RS232 |

8．按“扣除毛重”鍵則結束印表選擇模式，並進入下一個選擇模式，顯示如下：

# SEL

# 60.005

例如：6000.5表示該機規格型號與感量。

9．按“4” 鍵則進入重量校正模式，DISPAL顯示如下：

# 0

# 0

重量攔DISPAL顯示COUNT值，（可按“歸零”鍵將其歸零）。

# 30316

數量攔DISPAL顯示OFFSET值。

含支架及秤盤時OFFSET值約为20000-50000（不準時可調整PCB上的SW1）

A: 放上校正砝碼。（例如60Kg秤量，如果使用60Kg的砝碼校正），用數位鍵輸入砝碼值DISPAL顯示如下：

# 123000

# 60.000

60.000

0

B: 按“單重設定”鍵，完成校正，並進入稱重模式，DISPAL顯示如下：

# 143316