BSW-N/BSW-Q校正与参数设置

打开开关，当秤从“000-999”自检过程中，快速输入“归零-扣重-归零”（必须在到达称重状态前输入完成）显示『F1-diu』

（“→” “↑”键为更改选项或参数，“列印”键为进入选项或确定键。）

| 显示 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| F1-diu | 分度值 | 1 2 5 10 20 50 |
| F2-pnt | 小数点 | - 0.0 0.00 0.000 0.0000 0.00000 |
| F3-CAP | 全称量设定 | 例：（30kg）输入30.000 |
| F4-CAL | 校正 | 见★附1 |
| F5-tra | 零点跟踪 | - 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 |
| F6-Usr | 用户校正 | 见★附2 |
| F7-Lit | 背光设定 | - Au（称重背光）on（永久背光）off（关闭背光） ②、0 ~25（背光持续亮度时间）按“→”更改 |
| F8-bud | 波特率 | 2400 4800 9600 19200 |
| F9-ode | 打印方式 | 0 （关闭）1（手动）2（自动）3（连续）4（ULP手动）5（ULP自动） |
| Fa-EIIt | 退出 | 退出参数设定，并返回称重状态 |
| Fb-ALr | 上/下限峰鸣设定 | In(范围内)out(范围外)off（关闭） |
| FC-dny | 动态锁定 | 见★附3 |
| Fd-unt | - 单位开关选择设定 - 开机默认单位 | ①：U1（kg）U2（g）U3 (lb) ②：Def U1 U2 U3 |

★附1     显示『F4-CAL』时，

按“列印”键显示『CAL-1』（如果显示CAL-3表示三点校正，如果只需单点校正按“↑”键改成CAL-1）

按“列印”键显示显示『50.00』 ，按“→”和“↑”键选择校正砝码重量

★（或按“单位选择”键，显示『0.000』 按“→”和“↑”键输入任意砝码重量）。

按“列印”键进入零点校正，显示『┈0┈X』 ，当显示『Put1 x』时，放上输入的砝码重量，再按“列印”键确定，返回称重状态并显示砝码重量，即校正完毕

★附 2     ①（放上任意砝码重量校正）显示『Usr-F06』时

按“列印”键，显示『Put』 时，放上任意砝码重量（必须是标准重量的砝码），三秒后自动返回称重状态并显示砝码重量，即自动校正完毕。

②（输入固定的砝码重量校正）显示“Usr-F06”时

按“列印”键,显示『Put』时，再按“单位选择”键显示『0.000』 按“→”和“↑”键输入校正砝码重量，按“列印”确认 显示『Put』放上输入的砝码重量，按“列印”键确定，返回称重状态并显示砝码重量，即自动校正完毕。

★附 3 　表示动态锁定，例如动物在秤上时来回波动较大，取平均值锁定，并有“嘀”的一声提示音，锁定后无论增加或减少重量，锁定的值都不会改变，取下物品后归零。

表示范围内锁定（可多次锁定），例：设定【2.00】（表示2kg的范围），例如当前的锁定值为10.00kg ，再次增加的重量为1.99kg ，屏幕依旧显示10.00kg ，增加的重量为2kg时，显示为12.00kg 。取下物品后归零。

★注：连接ULP选择打印机格式：开机后，在称重状态下，按“→”键进入参数，显示『No.XX』按“→”和“↑”键选择打印机内格式，按“上限/下限”键确定。（设定该参数时F9必须设定4或者5才能修改）