BSWP/UWAP校正与参数设置

开机自检时，依次按“归零”“扣重”“归零”键，此时

“→”，“↑”键为更改选项或参数，“列印”键为进入参数选项或确定键。

| 显示 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| F1-diu | 分度值 | 1 2 5 10 20 50 |
| F2-Fnt | 小数点 | - 0.0 0.00 0.000 0.0000 0.00000 |
| F3-CAP | 精度 | 3000～6000 |
| F4-CAL | 校正见附1 |  |
| F5-tra | 零点跟踪 | - 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 |
| F6-FLt | 滤波 | 0～16 |
| F7-Lit | 背光设定 | Au on off |
| F8-bud | 波特率 | 2400 4800 9600 19200 |
| F9-ode | 打印方式 | 0 1（手动） 2（自动） |
| Fa-off | 自动关机设定 | 5 10 15 20 25 30 dis |
| Fb-ALr | 上/下限峰鸣设定 | in out off |
| Fc-dny | 动态锁定 | 见附2 |
| Fd-unt | 单位开关选择设定 | U1 ON U2 ON U3 ON Def U1 U2 U3 |

附1

显示“F4-CAL”时，

按“列印”键显示“XXXX”(砝码值)。

按“→”或“↑”选择所需的砝码重量，按“列印”确定。

显示“Put”时，放上校正砝码，再按“列印”键确定，显示“F4-CAL”，

按“归零”键退出，校正完毕。

2. 任意输入称量校正

按“列印”键进入任意称量校正，显示[5.000]。

按“单位选择”显示[CAL  1]，按“列印”显示[000.000]，按“→”移位和按“↑”输入数字进行设定所需的砝码重量。

再按“列印”显示[put 1 x] ，放上输入的砝码重量后，按“列印”，显示[F4-CAL],按“归零”键返回称重状态，校正完毕.

附2

Fc-dny 动态锁定

0表示无动态，1表示蜂值锁定，2表示范围锁定（自由设定）