UWA-N校正与参数设置

打开开关，当秤从“000-999”自检过程中，快速输入“归零-扣重-归零”（必须在到达称重状态前输入完成）显示『F1-diu』

（“归零” “扣重”键为更改选项或参数，“列印”键为进入选项或确定键。）

| 显示 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| F1-diu | 分度值 | 1 2 5 10 20 50 |
| F2-pnt | 小数点 | - 0.0 0.00 0.000 0.0000 0.00000 |
| F3-CAP | 全称量设定 | 例：（30kg）输入30.000 |
| F4-CAL | 校正 | 见★附1 |
| F5-tra | 零点跟踪 | - 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 |
| F6-Usr | 用户校正 | 见★附2 |
| F7-Lit | 背光设定 | - Au（称重背光）on（永久背光）off（关闭背光） ②、0 ~25（背光持续亮度时间）按“扣重”更改 |
| F8-bud | 波特率 | 2400 4800 9600 19200 |
| F9-ode | 打印方式 | 0 （关闭）1（手动）2（自动）3（连续）4（ULP手动）5（ULP自动） |
| Fa-EIIt | 退出 | 退出参数设定，并返回称重状态 |
| Fb-ALr | 上/下限峰鸣设定 | In(范围内)out(范围外)off（关闭） |
| Fd-unt | - 单位开关选择设定 - 开机默认单位 | ①：U1（kg）U2（g）U3 (lb) ②：Def U1 U2 U3 |

★附1     显示『F4-CAL』时，

按“列印”键显示『CAL-1』（如果显示CAL-3表示三点校正，如果只需单点校正按“归零”键改成CAL-1）

按“列印”键显示显示『0.000』 ，按数字键输入校正砝码重量 ，

按“列印”键进入零点校正，显示『┈0┈X』 ，当显示『Put1 x』时，放上输入的砝码重量，再按“列印”键确定，返回称重状态并显示砝码重量，即校正完毕

★附 2     ①（放上任意砝码重量校正）显示『Usr-F06』时

按“列印”键，显示『Put』 时，放上任意砝码重量（必须是标准重量的砝码），三秒后自动返回称重状态并显示砝码重量，即自动校正完毕。

②（输入固定的砝码重量校正）显示“Usr-F06”时

按“列印”键,显示『Put』时，再按任意键显示『0.000』 按数字键输入校正砝码重量，按“列印”确认 显示『Put』放上输入的砝码重量，按“列印”键确定，返回称重状态并显示砝码重量，即自动校正完毕。

★注：连接ULP选择打印机格式：开机后，在称重状态下，按“· ”键不放，进入参数，显示『No.XX』按数字键选择打印机内格式，（例：01），输入完成后，按“· ”键确定。（设定该参数时F9必须设定4或者5才能修改）