BSW-N校正与参数设置

打开开关，当秤从“000-999”自检过程中，快速输入“归零-扣重-归零”（必须在到达称重状态前输入完成）显示『F1-diu』

（“→” “↑”键为更改选项或参数，“列印”键为进入选项或确定键。）

| 显示 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| F1-diu | 分度值 | 1 2 5 10 20 50 |
| F2-pnt | 小数点 | - 0.0 0.00 0.000 0.0000 0.00000 |
| F3-CAP | 全称量设定 | 例：（30kg）输入30.000 |
| F4-CAL | 校正 | 见附1 |
| F5-tra | 零点跟踪 | - 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 |
| F6-Usr | 用户校正 | 见附2 |
| F7-Lit | 背光设定 | - Au（称重背光）on（永久背光）off（关闭背光） ②、0 ~25（背光持续亮度时间）按“→”更改 |
| F8-bud | 波特率 | 2400 4800 9600 19200 |
| F9-ode | 打印方式 | 0 （关闭）1（手动）2（自动）3（连续） |
| Fa-off | 自动关机设定 | 5 10 15 20 25 30 dis |
| Fb-ALr | 上/下限峰鸣设定 | In(范围内)out(范围外)off（关闭） |
| Fd-unt | - 单位开关选择设定 - 开机默认单位 | ①：U1（kg）ON U2（g） ON U3 (lb)ON ②：Def U1 U2 U3 |

附1

显示『F4-CAL』时，

按“列印”键显示『CAL-1』

按“列印”键显示显示『0.000』 ，按“→”和“↑”键输入校正砝码重量

按“列印”键进入零点校正，显示『┈0┈X』 ，当显示『Put1X』时，放上输入的砝码重量，再按“列印”键确定，返回“F4-CAL” 最后按“归零”键退出。

附 2

①（放上任意砝码重量校正）显示『Usr-F06』时

按“列印”键，显示『Put』 时，放上任意砝码重量（必须是标准重量的砝码），三秒后自动返回『Usr-F06』 即自动校正完毕。按“归零”键退出。

②（输入固定的砝码重量校正）显示“Usr-F06”时

按“列印”键,显示『Put』时，再按“单位选择”键显示『0.000』 按“→”和“↑”键输入校正砝码重量，按“列印”显示PUT，放上输入的砝码重量，按“列印”键确定。即校正完毕。

最后按“归零”键退出。